[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]SQJ44-3A型数字式直流电桥产品性能特点
1、 [bookmark: OLE_LINK1]概述 
SQJ44-3A型数字式直流电桥是QJ44直流双臂电桥的数字化产品，供各种小电阻（例如导线电阻、焊缝电阻、继电器接触器的接触电阻等）的精密测量，也可用来测量工矿企业的配电变压器及中小型电机绕组的直流电阻。本产品采用大规模集成电路和4 1/2位液晶显示器，便携式结构设计，具有读数直观、清晰，测量速度快，体积小，便于携带等特点，较SQJ44有较大改进的是：内附标准电阻不论任何场合，均可方便地对产品进行校验，以确认测量结果的可靠性。

二、主要技术指标 
1、技术参数: 
	量 程
	测 量 范 围
	分辨力
	基准误差极限

	2mΩ
	0.1μΩ～1.9999 mΩ
	0.1μΩ
	±(0.5%读数+0.2%满度)

	20mΩ
	1μΩ～19.999 mΩ
	1μΩ
	±(0.2%读数+0.05%满度)

	200mΩ
	10μΩ～199.99 mΩ
	10μΩ
	±(0.1%读数+0.02%满度)

	2Ω
	100μΩ～1.9999Ω
	100μΩ
	±(0.1%读数+0.02%满度)

	20Ω
	1 mΩ～19.999Ω
	1 mΩ
	±(0.1%读数+0.02%满度)

	200Ω
	10 mΩ～199.99Ω
	10 mΩ
	±(0.05%读数+0.02%满度)


 
 
 
 
 
2、量程设置: 
	型  号
	测试电流
	量程设置

	SQJ44-3A
	3A
	20 mΩ/200 mΩ/2Ω/20Ω/200Ω

	SQJ44-5A
	5A
	2mΩ/20mΩ/200mΩ/2Ω/20Ω

	SQJ44-10A
	10A
	


 
 
 
1、环境条件：温度5～35℃，相对湿度25%～75%
4、供电电源：市电AC220V，50Hz
5、外形尺寸：240（深）×320（宽）×160（高）mm
6、重量：约4kg
三、工作原理 
本产品由高精度电流源产生一稳定的直流电流流经被测试品在试品两端产生的直流电压经处理后送至4 1/2 A/D转换器变成相对应数字量，该数字量再经过译码器转变成七段码，驱动液晶显示器显示相应的电阻值。
四、面板设置及用途
[image: IMG_257]
1、测量接线端：C1、P1、P2、C2，用于与被测试品连线，被测试品通过测量线接到这四个端子。
2、液晶显示器，用于显示测量结果及量纲指示符。
3、“启动/结束”键：按一下该键仪器便进入预备测试状态，测试电流通入被测试品，再按一下，解除预备状态，通入被测试品的电流断开，同时储存在感性试品内的能量通过仪器内部的放电电路释放。
4、“测量”键：每按一次仪器便采集一次数据，更新一次测量结果，该过程约3秒钟，之后测试结果被锁存。
5、“调零”：用于调节每档零位。
6、量程选择：应根据被测试品阻值的估计值事先选择好量程，当试品阻值不能确定大致范围时，“量程选择”应置高挡位。在启动灯亮期间及刚熄灭一分钟之内严禁变换量程。
7、自校电阻接线端：C1.P1.P2为内附标准电阻引出端子，用于校验，其C2端已在内部连接。
8、工作状态指示灯：“启动灯亮”时，表明仪器进入预备测试状态，测试电流与被测试品连通，“保持”灯亮，表明测量数据已被锁存，测量电路与被测试品断开。另需要说明的是，当“保持”灯熄灭时，表明正在采集数据为保障仪器的使用安全，此时“启动/结束”键无效。
尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！！
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